技术参数：

1.采用微机自动控制系统，控温精确可靠

2.采用进口全数字温度传感器，测温精确可靠，

3. 采用9.7寸超大真彩液晶显示屏，中文菜单、界面清晰直观，操作简单。

4.采用优质低噪、环保型134A压缩机制冷新技术

5.采用优质低噪声风机、磁力增压水泵，保证主机能长期连续工作

6. 采用优质TPU毯面和软帽，有耐低温及耐臭氧性能，使用寿命更长久，蜂窝状设

计，水循环更通畅。表面柔软，可任意折叠、卷曲、清洗、消毒，并配有同规格毯罩

，易拆洗．美观、体感舒适，可单毯使用，也可以一毯一帽或双毯同时使用。

7.采用进口双向自封快速转换接头，可随时方便连接插、拔使用

8.采用体温和毯温双重自动控制系统，可分别自动控制主机。

9.具有缺水、故障和体温上、下限以及水温超限等报警功能、

10.该机具有参数记忆、 定时、计时、耗电量低、环保、升降温速度快、 噪音低、控

温精确、工作可靠等特点

11.该机具有15°C一键运行功能，方便快捷

12.该机具有实时监测体温，可显示病人24h体温曲线变化的功能

13.降温速度：空载≥2°C/分钟，达到设定温度小于30分钟，

14. 毯温/帽温（水温）最低温度≥5°C。

15. 体温设罗和测量精度在32°C~42°c时≤0.1°c.

16. 毯温/ 帽温（水温）设置和测量精度在5°C~25°c时 ≤0.1c.

17.噪音≤50db,

18.电源输入功率 ≤390VA.

19.工作方式：连续

20.使用年限：10年.