## 单通道注射泵挂网参数

1.支持所有符合国家标准的各种品牌的注射器；

2.自动识别注射器：规格为5ml 、10ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器

★3.≥9种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式**、**微量模式

4.序列模式：可设置10组序列

★5.速率范围：0.1-2000ml/h（最小0.01 ml/h递增）

6.预置量范围：0.1– 9999ml（最小0.01 ml/h递增）

7.注射总量显示范围：0-99999.99ml

8.注射精度: ≤±2% 机械精度≤±1%

9.KVO速度：0.1-5ml/h可调，KVO设置为0时关闭KVO

10.阻塞级别：225mmHg-975mmHg，11级可选择，动态显示管路的压力状态

★11.3.5英寸触摸屏：全中文显示，方便快捷的人机操作界面

12.具备注射精度校正功能：用户可自定义其他符合标准的注射器

13. 报警：输注即将完成、输注完成、注射器排空、注射器即将排空、输注阻塞、压力值过大、电池电量低、电池耗竭、无电池、无外部电源、注射器无法识别、注射器安装错误、待机结束、无法启动注射、遗忘操作

14.再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警

15.声音音量等级：可调10级报警音量。

16.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调

17.I类，CF型；IP24

★18.内置锂电池，在中速（5ml/h）状态下，标配电池工作时间不小于6小时；可选配大容量锂电池，工作时间不小于6小时

19.重量：约2kg（包含标配电池）