## 机房墙、顶做铅板方案
一、40排CT机房报价单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 铅玻璃 | 铅玻璃移装 1、拆除原玻璃，利用原玻璃进行安装到业主指定位置 2、如拆装过程中有损坏，则由中标方免费换新。拆装距离约300米，具体距离由投标人自行勘察综合报价. 3、铅玻璃规格：1500*900mm，窗洞尺寸：1500*1200mm，窗洞需用铅板封补。 | 樘 | 1
2 | 防护窗套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚304#不锈钢板装饰 4、具体施工需满足业主要求 | 樘 | 1
3 | 电动平移防护铅门 | 电动平移防护铅门 1、利旧，原铅门带槽钢型下承重轨道，需新制同型钢轨并预埋。如门体拆装过程中有损坏，则由中标方免费换新。拆装距离约300米。具体距离由投标人自行勘察综合报价。 | 樘 | 1
4 | 加重自动门机系统 | 推荐品牌：欧尼克、松下、三浦（三选一） 操作系统：门的开、关启动按正常和异常情况配备三种操作装置 A、遥控器遥控操纵开、关门； B、墙面按钮开关启动开、关门； C、停电异常情况，以手动实施开、关门 | 套 | 1
5 | 警示灯 | 1.LED数显： “射线有害 灯亮勿入” 2.配备门灯连锁装置 | 套 | 1
6 | 辐射警示牌 | 显示内容含：“当心电离辐射” | 套 | 2
7 | 平开防护铅门 | 1.门洞尺寸：900*2100mm 2.门体规格：900×2100×4mm/Pb 3.内置4mm厚射线防护铅板，铅板纯度优于99.994% 4.装饰面板：1.2mm厚SUS304不锈钢板 5.特制门轴：不锈钢顶针式门轴，门扇可上下调节 6.门框：槽钢型重型防护门框 7.把手：304不锈钢材质、铅板防护 8.医患分离 | 樘 | 1
8 | 防护门套 | 1.阻燃板打底 2.4mm铅板四周屏蔽 3.1.2mm厚304#不锈钢板装饰 4、具体施工需满足业主要求 | 樘 | 2
9 | 四周墙面铅板防护 | 1.铅板厚度：3mm/Pb 2.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 3.防护高度：3m，与顶棚铅板包裹 4、具体施工需满足业主要求 | m2 | 73.9
10 | 顶棚钢结构桁架 | 1.主龙骨：40*60方钢 2.四周定位龙骨：40*60方钢 3.钢构网格：40*60方钢+4#扁钢 4.防锈漆2道：安装前、焊接后 5、具体施工需满足业主要求 | m2 | 42.7
11 | 顶棚铅板防护 | 1.铅板厚度：1.5mm/Pb 2.铅板承载方式：钢结构桁架 3.铅板重叠尺寸：≥30mm，比例5% 4、具体施工需满足业主要求 | m2 | 42.7
12 | 地面防护 | 地面做40mm硫酸钡 | m2 | 42.7
13 | 机房线管、网线开孔处等补充防护 | 1、4mm厚铅板防护补偿 2、具体施工需满足业主要求 | 项 | 1
14 | 电缆孔屏蔽铅箱 | 1、电缆孔屏蔽铅箱，4mmpb 2、具体施工需满足业主要求 | 套 | 1
15 | CT机房小计
16 | 机房预控评 |  | 项 | 1
17 | 总计